## Slide 2
Методология применения многоэлементных преобразователей (методы ФАР, ЦФА (TFM), 2D- и 3D-ЦФА, мульти ЦФА) в системах серии АВГУР
Базулин Евгений Геннадиевич НПЦ «ЭХО+»
Семинар «Современные методы и средства ультразвукового контроля с применением фазированных решёток и ультразвуковой голографии»
22 сентября 2021 г., г. Санкт-Петербург

## Slide 3
3 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Высококачественное изображение отражателя – основа дефектометрии
Для АУЗК, особенно эксплуатационного, очень важно определить тип несплошности и её размеры, то есть решить задачу дефектометрии, что позволяет провести расчёт степени её опасности для эксплуатируемого объекта и рассчитать его ресурс.
Высококачественное изображения отражателя:
  позволяет восстановить изображение всей границы отражателя;
  имеет функцию рассеивания точки (ФРТ) близкой к «идеальной»:
    лучевое и фронтальное разрешение меньше четверти длины волны λ/4;
    уровень «боковых лепестков» ФРТ менее 20 дБ;
  имеет отношение сигнал/шум более 20 дБ:
    для случая большого поглощения;
    для структурного шума;
    для ложных бликов, связанных с неточностью физической модели распространения и рассеивания ультразвука.

## Slide 4: Используемые термины
Режим двойного сканирования, FMC - это регистрация эхосигналов для всех комби-наций пар элементов одной или двух антенных решёток или матрицы (АР или АМ).
Выстрел - эхосигналы излучённые одним элементом и принятые всеми элементами.
Залп - эхосигналы всех выстрелов.
Антенных решёток может быть две и аппаратура должна поддерживать работу по N-, P- и NP-акустическим каналам.
C-SAFT, TFM - метод комбинированной синтезированной апертуры позволяющий получить изображения по эхосигналам измеренным в режиме двойного сканирования. Частный случай корреляционного метода.
ЦФА - цифровая фокусировка антенной (двойное сканирование + C-SAFT, FMC+TFM ).
N-сторона
P-сторона
4 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия

## Slide 5
5 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Используемые термины
Рамка области восстановления изображения (ОВИ)
Изображение отражателей
Отражатели
Режим тройного сканирования - это регистрации эхосигналов сканирующими АР или АМ, работающими в режиме двойного сканирования.
Блик - фрагмент изображения, имеющий максимум амплитуды и соответствующий границе несплошности.
Ложный блик - блик не соответствующий границе несплошности и сформированный из-за ограничений модели акустического тракта.
ПРАР - прореженная антенная решётка (АР с шагом много больше длины волны)

## Slide 6
6 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Корреляционный метод (C-SAFT)
Эхосигналы от отверстия бокового сверления диаметром 2 мм в образце толщиной 18 мм. Для каждой точки ОВИ рассчитываются эхосигналы для заданной акустической схемы, которые коррелируются с измеренным залпом. Результат корреляции и есть изображение отражателя в выбранной точке ОВИ.
TdT
Реверберационный шум в призме
Эхосигнал TTdTT
Эхосигнал TdT
TTdTT

## Slide 7
7 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Восстановление изображения по многим акустическим схемам
По измеренным эхосигналам корреляционным методом восстанавливаются парциальные изображения несплошностей в области восстановления изображения (ОВИ) для акустической схемы . Методы семейства SAFT – это частный случай корреляционного метода.
- метод MС-ЦФА
Измеренные эхосигналы N-канал
TdT
TdTL
Измеренные эхосигналы P-канал
TTdTT
TTTdTTT
Измеренные эхосигналы NP-канал
- метод M-ЦФА

## Slide 8
8 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Множество вариантов метода ЦФА
N сторона
Валик усиления
P сторона
ЦФА
Сканирование вдоль оси y
ЦФА-Y
Сканирование вдоль оси y
ЦФА-X
Сканирование вдоль оси x
ЦФА-XY
Сканирование вдоль оси x и оси y
Семейство методов регистрации эхосигналов и их обработки для разных вариантов метода ЦФА – уникальная возможность системы АВГУР-АРТ.

## Slide 9
Восстановление изображения всей границы отражателей

## Slide 10
10 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Использование двух антенных решёток позволяет получить изображение методом M-C-SAFT всей границы отверстия. Использовались схемы TdT, TdTT и TTdTT. После про-цедуры сверхразрешения (расщепление спектра и построение AR-модели) разрешающая способность возросла в три раза (λ = 0.64 мм).v
T(S)-T(S), N сторона
Сумма модулей изображений по всем каналам
Блик от импульса обегания
Несфокусированный блик на продольных волнах T(L)-T(L)
Дно
Возрос шум дискретизации
T
TB
Получение изображения всей границы отверстия диаметром 2 мм

## Slide 11
11 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
После процедуры сверхразрешения удалось восстановить две стенки паза шириной 0.7 мм. Использовались схемы TdT, TdTT и TTdTT (λ = 0.64 мм).
Изображение, восстановленное по эхосигналам после построение AR-модели спектра
Изображение, восстановленное по исходным эхосигналам
Тень на дне от пропила
Задняя стенка пропила
Передняя стенка пропила
Восстановленные блики дна образца
T
TT
Получение изображения всей границы паза высотой 4 мм

## Slide 12
12 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Реальный дефект в сварном соединении Ду300 с валиком усиления
TrbTrsTdTrbT
TrbTdT
TrbTrsTdT
TrbTdTrbT
TdT
TrbTrsTdTrbTrsT
Граница сварного шва
Вершина трещины
Тело трещины
Парциальные изображения B-типа полученные по разным акустическим схемам с учётом отражения от дна могут позволить получить информацию о форме всей трещины.
Внедрение технологии NVIDIA CUDA позволило более чем в 1000 раз повысить скорость восстановления изображения несплошностей.1

## Slide 13
13 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Реальный дефект в сварном соеди-нении Ду300
Объединение парциальных изображений позволяет получить итоговое изображение трещины, которое обладает высокой контрастностью, позволяющее автоматизировать процесс образмеривания.
Информация о дефекте записывается в базу данных.
После этого формируется протокол контроля.

## Slide 14
ЦФА-технология против зональной фокусировки

## Slide 15
15 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Принцип работы зональной фокусировки
z
x
xw
α
Используются акустические схемы с нечётным отражением от границ объекта контроля с учётом трансформации типа волны при отражении. Такие сварные соединения с узкой разделкой характерны для газопроводов и для их контроля с 1970-ых годов широко используется технология зональной фокусировки.

## Slide 16
16 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Образец ИО-ФЗ-П20-ПЛ-П2,0П2,5П3,0П3,5 №19405
Четыре ПДО диаметром 3.5 мм на разных глубинах под углом 7 градусов. Измерения проводились без сканирования по оси x на расстоянии около 17 мм от линии.

## Slide 17: ПДО 4
Показана сумма всех изображений по нечётным схемам (40 вариантов) и изображение по выбранным акустическим схемам, объединённым как медиана с отсечкой каждого парциального изображения по уровню среднего.
17 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия

## Slide 18: ПДО 3
Показана сумма всех изображений по нечётным схемам (40 вариантов) и изображение по выбранным акустическим схемам, объединённым как медиана с отсечкой каждого парциального изображения по уровню среднего.
18 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия

## Slide 19: ПДО 2
Показана сумма всех изображений по нечётным схемам (40 вариантов) и изображение по выбранным акустическим схемам, объединённым как медиана с отсечкой каждого парциального изображения по уровню среднего.
19 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия

## Slide 20: ПДО 1
20 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Показана сумма всех изображений по нечётным схемам (40 вариантов) и изображение по выбранным акустическим схемам, объединённым как медиана с отсечкой каждого парциального изображения по уровню среднего.

## Slide 21
21 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Амплитуды в зависимости от схемы и номера отражателя
Chart: 
4 | 2850000 | 442500 | 1764000 | 4283000 | 4253000 | 2006000 | 1854000
3 | 3293000 | 353600 | 392100 | 1081000 | 2466000 | 4567000 | 4527000 | 1759000 | 2319000
2 | 2685000 | 543500 | 468100 | 597200 | 1043000 | 2815000 | 4065000 | 4054000 | 1076000 | 2546000
1 | 1064000 | 806500 | 447500 | 4415000 | 3453000 | 3453000 | 3183000
{tr2T, tr2T-rf4T)
{tr2T, tr2T-rf4L)
{tr2T, tr2L-rf4L)
{tr2L, tr2T-rf4T)
{tr2L, tr2T-rf4L)
{tr2T-rf4T, tr2T-rf4T-rf2T)
{tr2T-rf4T, tr2T-rf4L-rf2L)
{tr2T-rf4T, tr2L-rf4T-rf2L)
{tr2T-rf4T, tr2L-rf4L-rf2L)

## Slide 22
22 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Два набора акустических схем
Chart: 
| {tr2T, tr2T-rf4T) | {tr2T, tr2T-rf4T) | {tr2T, tr2T-rf4T) | {tr2L-rf4T, tr2T-rf4T-rf2T)
 | -1.2549 | 0 | -1.7729 | -0.2951
Chart: 
| {tr2T-rf4T, tr2T-rf4L-rf2L) | {tr2T-rf4T, tr2T-rf4L-rf2L) | {tr2T-rf4T, tr2T-rf4L-rf2L) | {tr2T-rf4T, tr2T-rf4T-rf2T)
 | -0.55766 | 0 | -1.0114 | -0.29401
Для проведения контроля объекта контроля толщиной 20 мм со сварным соединением при отступе от центра шва -17 мм можно использовать для четырёх зон два варианта набора акустических схем. Разброс амплитуд около 1 дБ.

## Slide 23: Выводы по разделу
23 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
ЦФА обработка устойчива к смещениям антенной решётки поперёк шва при сканировании вдоль шва. Зональная фокусировка может «потерять» эхосигнал от трещины, так как время его прихода изменится.
ЦФА более устойчиво работает и при изменении толщины объекта контроля.
Точность оценки размеров ПДО можно оценить как ±0.3 мм.

## Slide 24: Восстановление изображения отражателей в 3D-режиме, применение ПРАР

## Slide 25
25 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Главная запорная задвижка (ГЗЗ)
В образце сделано четыре отверстия бокового сверления диаметром 6 мм, которые обозначены как отражатели с номерами от 1 до 4, и пазы с номерами от 5 до 7. Паз 7 расположен на внутренней стороне образца.
Контроль ГЗЗ сложен из-за того, что нужно проводить контроль при однократном отражении импульсов от наклонного дна, на котором происходит трансформация типа волны.

## Slide 26
26 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Полная апертура, выстрел 6
2D-SAFT
(MaskAS = [16 15 14 12 11 8 6];). Изображения B- и D-типа «схлопнуты» по максимуму. Боковушку 1 не видно, но я склонен предположить, что виден паз 6, но по какой-то неизвестной схеме.
3D-SAFT
3
1
2
4
5
7
7
Галтель
Ложный блик 2
5
6?
6?

## Slide 27
27 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Полная апертура, выстрел 6
(MaskAS = [16 15 14 12 11 8 6];). Изображения B- и D-типа «схлопнуты» по максимуму.
27
3
1
2
4
5
7 (видны края паза?)
7
Галтель
Ложный блик 2
5
6?
2

## Slide 28: Контроль полимерно-композитных материалов

## Slide 29
29 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Контроль полимерно-композитных материалов
В образце АП-13 были просверлены 12 ПДО диаметром 8, 4, 2 и 1 мм с глубинами засверловок 1, 2 и 4 мм.
x
y
Глубина 1 мм
Глубина 2 мм
Глубина 4 мм
Диаметр 1 мм

## Slide 30
30 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
О проведении контроля
Механизм фиксации решётки
Антенная решётка
Антенная решётка на 10 МГц из 16 элементов по перемещением (показано стрелкой жёлтого цвета) по поверхности образца с шагом 2 или 1 мм (режим тройного скани-рования). Механизм фиксации позволяет выбрать нужные углы наклона антенной решётки.

## Slide 31
31 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
ПДО диаметром 1 мм на глубине 2 мм
Восстановление ЦФА-X-изображения по исходным эхосигналам, по декоррелированным и с учётом когерентного фактора. На обработанных изображениях стала лучше видна структура волокон.
Аномальная область

## Slide 32: Применение текстурных фильтров для обработки изображения отражателей

## Slide 33
33 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Проблема
Создание систем автоматизированного распознавания отражателей по изображениям, полученными антенными решётками, задача весьма актуальная.
Однако для её эффективного решения нужно специальным образом подготовить изо-бражение отражателей. Один из этапов – это кластеризация (сегментация) изображения с использованием текстурного фильтра. В настоящий момент существует несколько подходов:
Адаптивный анизотропный диффузный фильтр (в зарубежной литературе 2D или 3D AADF),
Модифицированный метод нечёткой кластеризации C-средних (в зарубежной литературе Modified Fast Fuzzy C-Means (MFFCM)),
Построение матрицы яркостной зависимости (в зарубежной литературе Gray Level Co-Occurrence Matrix (GLCM)),
Метод нечёткой логики второго типа (в зарубежной литературе 2D Band-let Transform (2D BT)),
Алгоритм вычисления порога бинаризации для полутонового изображения (Otsu's method),
Deep Claster (нейронные сети без обучения),
И другие…

## Slide 34
34 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Образец ДУ800 с аустенитной ремонтной заваркой
z
x
Ремонтная заварка
Аустенитная наплавка
ОВИ
В образце трубопровода Ду800 толщиной 38 мм с аустенитной ремонтной заваркой было просверлено три БЦО диаметром 2.2 мм. Антенная решётка (2.25 МГц, 20 элементов, размер пьезоэлемента 1,1×10 мм, между краями элементов 0,1 мм) на призме 20 градусов перемещалась по поверхности образца 17 раз с шагом 0,98 мм (режим ЦФА-X).

## Slide 35
35 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Результат применения AADF для образца с ремонтной заваркой
На рисунке показано ЦФА-X-изображение, на котором видны блики трёх БЦО, дна образца и блик незаложенного отражателя – межваликового несплавления. Заварка обладает слабо выраженной анизотропией, что учитывалось при восстановлении ЦФА-X изображения
3
2
1
Межваликовое несплавление
Блик дна образца

## Slide 36
36 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Результат применения AADF для образца с усталостной трещиной
ЦФА и 2D-AADF
ЦФА и 3D-AADF
ЦФА
В сварном соединении был выращена усталостная трещина. Показано её изображение D-типа по акустической схеме TdLL после применения 2D-AADF и 3D-AADF.

## Slide 37: Восстановить высококачественное изображение отражателей без знания геометро-акустических свойств образца невозможно!
37 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия

## Slide 38: Учёт неровной поверхности объекта контроля

## Slide 39
39 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Постановка задачи
Ровная поверхность
Неровная поверхность
Поверхность объектов контроля может быть неровной по причине её конструктивных особенностей. После монтажа, в процессе эксплуатации или подготовки к контролю изначально ровная поверхность объекта контроля может утратить это свойство.

## Slide 40
40 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Метод учёта неровной поверхности
Этапы получения ЦФА-изображения:
по измеренным эхосигналам восстанавливается ЦФА-изображение поверхности объекта контроля в предположении, что среда распространения это призма;
по ЦФА-изображению определяется профиль поверхности;
изображения отражателей восстанавливается методом ЦФА, который при оценке рассеянного точечным отражателем поля учитывают преломление на неровной поверхности объекта контроля.
Основная проблема реализации метода учёта неровной поверхности – создание сис-темы получения информации о поверхности объекта контроля.
Один из вариантов её решения - это проведение измерений с локальной иммерсион-ная ванна (призмы из акваполимера, адаптивный протектор).
Нужен специальный прижим, который бы «отвязал» положение антенной решётки от поверхности.

## Slide 41
41 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Образец Ду800 имеет толщину около 40 мм с внутренней наплавкой толщиной около 5 мм. Контроль на отражённом от дна луче не используется в методиках. Антенная решётка из 32 элементов перемещалась по поверхности образца вдоль образующей (10 мм от центра шва).
Образец Ду800

## Slide 42
42 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Образец Ду800 с неровной поверхностью, адаптивный протектор
Слева показан результат когерентного сложения девяти парциальных изображений (режим ЦФА-X) придонного паза без учёта неровной поверхности, что привело к раздвоению блика вершину паза, а справа с учётом поверхности. Размер блика вершины паза равен 1 мм, что совпадает с реальным размером паза

## Slide 43: Определение скорости звука или коэффициентов упругости в сварном соединении

## Slide 44
44 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
5.9 мм/мкс
5.7 мм/мкс
5.9 мм/мкс
5.9 мм/мкс
5.9 мм/мкс
5.9 мм/мкс
Восстановление ЦФА-изображения отражателей в предположении неоднородной среды
Актуальность задачи
Важной задачей в ультразвуковой дефектометрии является получение высококачественного изображения отражателей, по которому можно определить тип несплошности и ее размеры. Полученная информация позволит оценить степень надёжности промышленных объектов.
Для восстановления изображения применяют метод цифровой фокусировки антенной решеткой (ЦФА). Для его эффективного применения нужно знать акустические свойс-тва и геометрию сварного соединения объекта контроля.
Восстановление ЦФА-изображения отражате-лей в предположении однородной среды

## Slide 45
45 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Принцип работы алгоритма
Важную роль играет вид целевой функции , по которой опре-деляется степень близости измеренных и рассчитанных эхосигналов.
Суть метода в нахождении минимального различия между измеренными в режиме двойного сканирования эхосигналами и рассчитанными в зависи-мости от списка варьируемых параметров .
Для анизотропного материала задача решается для и .

## Slide 46
46 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Модельные эксперименты
Для минимизации неточности производилась калибровка параметров призм. Скорости продольной волны измерялись толщиномером с погрешностью ±0.5%: аустенит (5.7, 3.1) мм/мкс, дюралюминий (6.38, 3,13) мм/мкс, сталь «основного металла» 5.93, 3.25) мм/мкс. Оценка скорости звука в латуни (4.2, 2.1) мм/мкс.
-56 мм
B=70.5 мм

## Slide 47
47 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Определение скорости продольной волны
Положение АР | Погрешность расчета, % | 
 | Аустенитный сменный элемент | Дюралюминиевый сменный элемент
1 (-56 мм) | 0.04 | 0.04
2 (-51 мм) | 0.01 | -0.02
3 (-46 мм) | 0.10 | 0.02
1, 2, 3 | 0.04 | 0.01
Достигнутое значение модуля погрешности расчета продольной ультразвуковой волны в сменных частях, имитирующие сварное соединение оказалось менее 0.1%. При расчётах учитывался выстрелы с номерами 1, 9, 17, 24 и 32 для трёх положений антенной решётки.
Эхосигналы рассчитывались по акустическим схемам: LL для аустенита, LLLL для дюралюминия.

## Slide 48: Учёт неоднородности и анизотропии с объекте контроля

## Slide 49
49 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Анализ анизотропии наплавки
По работе «Ralf SCHALLERT, Dr. Peter HEILMANN, Henry SCHOLZ, Dr. Frank SCHUBERT, Martin BARTH, Michael FRÖHLICH Phased Array Techniques for an Optimized Inspection of Dissimilar Welds» предложен способ определения анизотропии при измерениях поля смещения на поверхности образца лазерным виброметром.

## Slide 50
50 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Анизотропная наплавка Ду800
Блик уголкового отражателя смещён
Блик поверхности паза
Блик правого верхнего угла отражателя
Однородная среда
Учёт анизотропии наплавки
Блик уголкового отражателя на границе наплавки
ЦФА-изображения придонного паза (отражатель 5) без учёта анизотропной наплавки (слева) и с учётом (справа). Изображения D- и C-типа свёрнуты по максимуму. Пикто-граммы трёх используемых для восстановления акустических схем и графики фазовых медленностей показаны внизу рисунка.

## Slide 51
51 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Характерные объекты контроля обладающие неоднородными анизотропными свойствами – композитные швы.
Распространение звука в неоднородной анизотропной среде

## Slide 52
52 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Модель MINA
Упругие свойства областей сварного соединения одинаковые, но меняется угол наклона кристаллических осей.

## Slide 53
53 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Распространение звука в неоднородной анизотропной среде
Изображение отражателей, полученные как модуль суммы комплексных парциальных изображений (метод тройного сканирования), восстановленных в предположении однородной среды, (слева) и восстановленных с учётом неоднородности среды по модели MINA (справа).
Блики сместились
Блики размылись

## Slide 54
54 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Восстановить высококачественное изображение отражателей без знания геометро-акустических свойств образца невозможно!
Кроме того нужны откалиброванные пары «антенная решётка и призма»!

## Slide 55: Решение обратной коэффициентной задачи

## Slide 56
56 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Алгоритм будущего (коэффициентная задача)
Алгоритм разработан в МГУ для маммографии и позволяет получать информацию об отражателе в виде распределения скорости звука в трёхмерном пространстве на сет-ке 1000×1000×500. Его изюминка в том, что прямые задачи решаются методом конечных разностей, а градиент целевой функции рассчитывается аналитически, что позволяет применять методы первого порядка для поиска минимума. Это метод постобработки эхосигналов и для его реализации требуется доступ к супер-компьютеру (Гончарский, Романов, 2011).
Основа – фундаментальные работы 1950-1970 годов Ладыженской О.А..
Известны работы Бейлиной и Клебанова. За рубежом аналогичный метод называется «Full Waveform Inversion» (Seidl, 2017).

## Slide 57
57 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Модельный эксперимент
Рексолитовой ротор со стерженьком или двумя стерженьками мог повернуться 16 раз через 22.5 градусов относительно рексолитового статора (рексолит 2.33 мм/мкс, капролон 2.65 мм/мкс, полиацеталь 2.38 мм/мкс, эбонит 2.44 мм/мкс).
Статор
Ротор

## Slide 58
58 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Модельный эксперимент
Полиацеталь-капролон, (2.378, 2.655) мм/мкс
Капролон
Полиацеталь
Возможно скопище пузырьков воздуха
Решение коэффициентной задачи
ЦФА-изображение

## Slide 59
59 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Модельный эксперимент
Основной металл перлитная сталь со скоростью продольной волны 5.9 мм/мкс, а сварной шов аустенитная сталь - 5.7 мм/мкс. Две антенные решётки приложены справа и слева от сварного соединения. Использовались только однократно отражённые импульсы.

## Slide 60
60 Ультразвуковая автоматизированная дефектометрия
Выводы
Метод ЦФА позволяет применять огромное количество алгоритмов для восстановления высококачественного изображения отражателей:
  Совместная обработка эхосигналов для разных положений антенной решётки для повышения разрешающей способности и уменьшения уровня шума
  Получение объединённого изображения по многим каналам
  Учёт неровной поверхности при восстановлении изображения отражателей
  Определение коэффициентов упругости в сварном соединении
  Учёт неоднородности и анизотропии материалов объекта контроля
  Уменьшение уровня структурного шума методом декорреляции
Очень перспективным методом обнаружения отражателей является решение обратной коэффициентной задачи, который одновременно решает задачу определения геометро-акустичских свойств объекта контроля и наличие в них несплошностей.

## Slide 61: Контакты
ООО «НПЦ «ЭХО+» Создание и применение систем неразрушающего контроля с 1990 года Россия, 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8. Технопарк «СТРОГИНО» Телефон и факс: +7 (495) 780-92-50 echo@echoplus.ru | www.echoplus.ru

## Slide 62
А. Х. ВОПИЛКИН
Генеральный директор ООО «НПЦ «ЭХО+»
Спасибо за внимание.